## 附录C 易燃易爆化学品的消防注意事项

根据《化学化工实验室安全管理规范》( T/CCSAS005—2019 )，易燃易爆化学品的消防注意事项如下：

- 实验室对管理和操作易燃易爆等危险品的人员，上岗前必须培训，考核通过后方能上岗。

- 实验室要注意化学试剂的限量领用，注意安全保管和使用。搬运化学危险品时，必须轻拿轻放，严防撞击、滚动。如发现破损、渗漏，必须立即进行安全处理。

- 实验室使用易燃化学试剂时绝对不能使用明火，也不能直接用加热器加热，一般不用水浴加热。 这类化学试剂应存放在阴凉通风处，放在冰箱中时，一定要使用防爆冰箱，在大量使用这类化学试剂的地方，一定要保持良好通风，所用电器一定要采用防爆电器，现场不能有明火。

- 实验后剩余的化学危险品，实验中产生的残渣、废液不准存放或丢弃在露天处或楼道内，不准流入下水道。

- 易燃化学品应存放在带通风功能的金属储存柜内，易燃易爆化学品的存放总量建议不应超过 0.5L/m2 或 0.5Kg/m2，且单一包装容器不应大于 25L 或 25Kg； 如量大，应存放在具有防火功能的防火安全柜内；需低温存放的易燃易爆化学品应存放在具有防爆功能的冰箱内；实验室应尽可能减少易燃易爆危险化学品库存。

- 压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。 盛装液化气体的容器属压力容器的，应有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。

- 易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同存；氧气不得与油脂混合贮存；易燃液体、遇湿易燃物品、 易燃固体不得与氧化剂混合贮存；氧化剂应单独存放。

- 使用易燃、易爆气体的房间，应根据气体可燃性或危险性安装相应的可燃气体报警器。

- 实验室特定区域如化学品存放处、易燃易爆物品存放处、气瓶存放处等严禁烟火。